Załącznik nr 1

Nazwa Wykonawcy:
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZP.26.21.2024 Dostawa aparatu USG
	Aparat USG  – szt. 1

	Nazwa produktu - podać
	

	Model/typ - podać
	

	Kraj pochodzenia - podać
	

	Producent - podać
	

	L.p.
	Opis parametrów technicznych
	Parametr wymagany
	PARAMETR OFEROWANY-PODAĆ

	1. 
	Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2024, dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta i posiadającego autoryzowany serwis
	Tak
	

	2. 
	Stacjonarny, mobilny na czterech skrętnych kołach z możliwością zablokowania każdego z kół
	Tak
	

	3. 
	Uchwyty na głowicę umiejscowione po obu stronach konsoli
	Tak
	

	4. 
	Kolorowy monitor LCD/LED o przekątnej min. 23,5” i rozdzielczości min. 1920 x 1080 z możliwością zmiany wysokości niezależnie od konsoli aparatu
	Tak
	

	5. 
	Monitor umieszczony na ruchomym wysięgniku, regulacja lewo-prawo (min. +/- 100°), pochył przód-tył (min. +/-30°) oraz regulacja góra-dół
	Tak
	

	6. 
	Ilość aktywnych (równoważnych) gniazd do podłączenia głowic obrazowych min. 4
	Tak
	

	7. 
	Panel dotykowy min. 13” o rozdzielczości min. 1920x1080 wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku oraz z możliwością regulacji kąta nachylenia min. 10°. Możliwość zmiany parametrów na panelu dotykowym korzystając z rękawic (np. lateksowych)
	Tak
	

	8. 
	Konsola, panel sterowania z możliwością regulacji położenia wysokości (góra/dół) min. 60 mm
	Tak
	

	9. 
	Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjenta, komentarzy, wprowadzania opisów dostępna na panelu dotykowym oraz wysuwana spod konsoli (pulpitu) aparatu
	Tak
	

	10. 
	Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej
	Tak
	

	11. 
	Zakres częstotliwości pracy min. od 1.0 MHz do 17.0 MHz określony częstotliwością głowic  możliwych do podłączenia na dzień składania oferty.
	Tak
	

	12. 
	Porty USB min. 5  wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min.  BMP, JPG, DICOM, AVI, WMV, MP4, TIF
	Tak
	

	13. 
	Wewnętrzny dysk twardy aparatu min. 1 TB
	Tak
	

	14. 
	Fabrycznie zainstalowane zasilanie bateryjne pozwalające na pracę aparatu po wyłączeniu urządzenia z prądu
	Tak
	

	15. 
	Bezprzewodowa (Wi-Fi) łączność z siecią
	Tak
	

	16. 
	Drukarka medyczna czarno-biała (wideoprinter)
	Tak
	

	17. 
	Waga aparatu max 70 kg
	Tak
	

	18. 
	Zakres głębokości penetracji do min. 42 cm
	Tak
	

	19. 
	Obrazowanie harmoniczne, oraz obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw. inwersja fazy)
	Tak
	

	20. 
	Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90°
	Tak
	

	21. 
	Obrazowanie trapezoidalne na głowicach liniowych
	Tak
	

	22. 
	Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym (2D+2D/CD)
	Tak
	

	23. 
	Obrazowanie panoramiczne
	Tak
	

	24. 
	Zakres bezstratnego  powiększenie obrazu (ZOOM) w czasie rzeczywistym i obrazu zamrożonego min. 10x
	Tak
	

	25. 
	Tryby pracy min: B-mode (2D), Doppler Kolorowy (CD), Power Doppler oraz Kierunkowy Power Doppler z detekcją kierunku przepływu (CPA), Spektralny Doppler Pulsacyjny  (PW) z wysoką częstotliwością przetwarzania HPRF, Spektralny Doppler Fali Ciągłej (CW), M-Mode, Kolor M-Mode, M-Mode Anatomiczny (min. 3 linie proste dostępne w czasie rzeczywistym), Spektralny i Kolorowy Doppler Tkankowy (TDI) Tryb Duplex (2D + PW ), Tryb Triplex (2D+CD+PW)
	Tak
	

	26. 
	Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej  PW (SV) min. 0,5 - 23 mm
	Tak
	

	27. 
	Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera
	Tak
	

	28. 
	Tryb Doppler pulsacyjny (PWD) o rejestrowanej prędkości maksymalnej (przy zerowym kącie bramki) min. od -7,0 m/s do 0 oraz od 0 do +7,0 m/s;
	Tak
	

	29. 
	Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu)
	Tak
	

	30. 
	Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali prędkości)
	Tak
	

	31. 
	Praca w trybie  wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych w technologii skrzyżowanych ultradźwięków
	Tak
	

	32. 
	Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, poprawiające rozdzielczość i uwidaczniające krawędzie tkanek np. SRI lub równoważne
	Tak
	

	33. 
	Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów  przepływu w czasie rzeczywistym oraz na zatrzymanym spektrum (min. S, D, PI,RI, HR)
	Tak
	

	34. 
	Oprogramowanie wraz z pakietami pomiarowymi do badań min. jamy brzusznej, małych i powierzchownych narządów, naczyniowych, TCD, mięśniowo-szkieletowych, kardiologicznych, położniczych, ginekologicznych, urologicznych
	Tak
	

	35. 
	Obrazowanie elastografii typu strain dostępne na głowicy min. Convex, linia, endowaginalna
	Tak
	

	36. 
	Funkcja umożliwiająca wyświetlenie, powiększenie obszaru obrazowania na całej powierzchni ekranu monitora.
	Tak
	

	37. 
	Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone w obszarze diagnostycznym.
	Tak
	

	38. 
	Ilość map szarości w obrazie 2D min. 25
	Tak
	

	39. 
	Obrazowanie wspomagające i poprawiające wizualizację igły prowadzonej w płaszczyźnie IN PLANE
	Tak
	

	40. 
	Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych presetów
	Tak
	

	41. 
	Pomiary: odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości; automatycznego pomiaru IMT oraz NT
	Tak
	

	42. 
	Funkcja umożliwiająca automatyczną detekcję struktur biometrycznych płodu min. BPD, HC, AC, FL
	Tak
	

	43. 
	Funkcja umożliwiająca automatyczny pomiar struktur biometrycznych płodu min. BPD, HC, AC, FL przy pomocy jednego przycisku dostępna na głowicy convex 2D
	Tak
	

	44. 
	Funkcja umożliwiająca automatyczną detekcję opłucnej oraz linii B w badaniach płuc
	Tak
	

	45. 
	Oprogramowanie, protokół komunikacji DICOM 3.0  (C-Store / Worklist / MPPS / Print / SR / Q&R)
	Tak
	

	46. 
	Funkcja zainstalowanego samouczka pokazującego prawidłową projekcję przyłożenia głowicy do struktur ciała pacjenta min. Jamy brzusznej
	Tak
	

	47. 
	Funkcja półautomatycznego obrysu pęcherza żółciowego w wyznaczenie objętości
	Tak
	

	48. 
	Głowica convex szerokopasmowa o zakresie częstotliwości pracy min. 1.0 MHz - 7.0 MHz,  ilość elementów  min. 128, kąt widzenia min. 60°; obrazowanie  min. 2D, CD, CPA, PWD, harmoniczne, panoramiczne. Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej wielokrotnego użytku. Do badań min. Jamy brzusznej
	Tak
	

	49. 
	Głowica  liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3.0 MHz – 17.0 MHz, ilość elementów min. 190; płaszczyzna skanowania (FOV) min. 38 mm. Obrazowanie  min. 2D, CD, CPA, PWD, harmoniczne. Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej wielokrotnego użytku. Do badań min. Mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, małych narządów
	Tak
	

	50. 
	Możliwość rozbudowy o: głowicę liniową szerokopasmową o zakresie częstotliwości min. 2.0 MHz – 13.0 MHz, ilość elementów min. 120; płaszczyzna skanowania (FOV) max. 35 mm. Obrazowanie  min. 2D, CD, CPA, PWD, harmoniczne. Możliwość zastosowania  przystawki biopsyjnej wielokrotnego użytku.
	Tak
	

	51. 
	Możliwość rozbudowy o: głowicę sektorową szerokopasmową o zakresie częstotliwości pracy min. 1.0 MHz – 6.0 MHz , ilość elementów  min. 60, kąt widzenia min. 90°.

Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej wielokrotnego użytku.
	Tak
	

	52. 
	Możliwość rozbudowy o: głowicę sektorową szerokopasmową o zakresie częstotliwości pracy min. 2.0 MHz - 9.0 MHz , ilość elementów  min. 60, kąt widzenia min. 90°.

Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej wielokrotnego użytku
	Tak
	

	53. 
	Możliwość rozbudowy o: głowicę endowaginalną szerokopasmową o zakresie częstotliwości pracy min. 3.0 MHz - 15.0 MHz , ilość elementów  min. 190, kąt widzenia min. 190°; obrazowanie  min. 2D, CD, CPA, PWD, harmoniczne. Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej wielokrotnego użytku.
	Tak
	

	54. 
	Możliwość rozbudowy o: głowice objętościowe, wolumetryczne: convex szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 2.0 MHz – 7.0 MHz, pole widzenia min 68°
	Tak
	

	55. 
	Możliwość  rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego usuwania struktur zasłaniających twarz płodu w celu uzyskania wyraźniejszego obrazu 4D
	Tak
	

	56. 
	Możliwość rozbudowy o opcję badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących
	Tak
	

	57. 
	Możliwość  rozbudowy o oprogramowanie do badań 3D/4D
	Tak
	

	58. 
	Możliwość ustawienia oprogramowania (obsługi aparatu) w języku polskim.
	Tak
	

	59. 
	Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim
	Tak
	

	60. 
	Okres gwarancji na aparat i głowice świadczony przez autoryzowany serwis producenta na terenie Polski min. 24 miesiące.
	Tak
	

	61. 
	Potwierdzenie udzielonej gwarancji w postaci karty gwarancyjnej w języku polskim wystawionej przez producenta/ dystrybutora/  autoryzowanego przedstawiciela producenta na terenie Polski
	Tak
	

	62. 
	Certyfikat CE, Deklaracja zgodności producenta na oferowany aparat i głowice.
	Tak
	

	63. 
	Przeszkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzenia (min. 2 godz.) przeprowadzone przez wykonawcę posiadającego autoryzację producenta na terenie Polski. Potwierdzić odpowiednim dokumentem.
	Tak
	

	64. 
	Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji aparatu w siedzibie użytkownika
	Tak
	

	65. 
	Dostarczenie oraz instalacja realizowane przez wykonawcę posiadającego autoryzację producenta na sprzedaż na terenie Polski i zapewniający autoryzowany serwis na terenie Polski. Potwierdzić odpowiednim dokumentem.
	Tak
	


UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. 

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.

………………………………………….

                                                                                                                                           Podpis Wykonawcy

ZP.26.21.2024 

1

